«Затвердено»

уповноваженою особою

КНП «МКБЛ № 17» ХМР

Вікторією КУХТІНОЮ

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(на вимогу постанови КМУ від 11.10.2016 №710)**

***ЗАКУПІВЛЯ UA-2023-04-18-005254-a***

***Предмет закупівлі:*** [***Технічне обслуговування медичного обладнання, а саме: система рентгенівська комп’ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, виробництва Hitachi Ltd згідно коду ДК 021:2015: 50420000-5 -Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)***](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-18-005254-a)

**Обґрунтування доцільності закупівлі.** Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною (спеціалізованою) та невідкладною. Основними завданнями Підприємства є: забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій первинній, амбулаторній, вторинній (спеціалізованій), стаціонарній, невідкладній та паліативній стаціонарній медичній допомозі; забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних і стаціонарних умовах та умовах денного стаціонару; забезпечення взаємодії з установами соціального захисту, іншими закладами і установами, громадськими організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань медико-соціальної допомоги пацієнту, підтримка волонтерського руху для здійснення безкоштовного догляду за пацієнтом, залучення релігійних організацій будь-яких віросповідань для догляду за пацієнтом та відправлення, в разі необхідності, культових обрядів в період перебування пацієнта в межах чинного законодавства України. На виконання поставлених завдань Підприємство здійснює функції, в т.ч. але не виключно: - надання лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги амбулаторно ( у тому числі в умовах денного стаціонару), вдома та в умовах стаціонару згідно чинного законодавства, включаючи всі види медичної допомоги, що надаються з дотриманням вимог Програми медичних гарантій в межах договорів, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. На виконання визначених цим Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види діяльності: Діяльність лікарняних закладів; Спеціалізована медична практика; Стоматологічна практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров’я; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Підприємство має право займатися іншою господарською діяльністю, в т.ч. непрофільною та іншими видами діяльності, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству.

Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними ***медичним обладнанням та його технічним обслуговуванням*** з метою здійснення діяльності пов’язаної з наданням медичної допомоги населенню.

* **Обґрунтування обсягів закупівлі**. На підставі рапорту завідувачап рентгенологічним відділенням лікувального закладу про необхідність проведення технічного огляду системи рентгенівської комп’ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, виробництва Hitachi Lt з періодичністю 2 рази на рік.
* **Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі** на підставі рапорту завідувача рентгенологічного відділення підлягає перевірці наступне:

|  |
| --- |
| Перевірка ременя динамічної частини Гентрі на наявність тріщин. Перевірка на ослаблення та натяжка ременю, якщо це необхідно. Очищення ременю від забруднень |
| Перевірка електромагнітного тормозу |
| Перевірка на точність зупинки динамічної частини через кожні 30 градусів. Очищення елементів. Калібрування за необхідністю |
| Перевірка сенсорного запобігача |
| Перевірка динамічної частини, очищення щіток від забруднень |
| Перевірка корректності роботи коліматора, калібрування за необхідністю |
| Перевірка всіх кріплень на ослаблення. Затяжка динамометричним ключем, заміна затяжок |
| Перевірка системи нахилу гентрі. Заміна мастила за необхідністю |
| Очищення від пилу |
| Стіл пацієнта: |
| Перевірка поздовжнього і поперечного руху столу. Калібрування столу при виявленні відхилень |
| Перевірка блоку живлення столу на наявність відхилень у вихідних напругах |
| Заміна мастила в приводі, який контролює поперечний рух |
| *Консоль:* |
| Очищення повітряних фільтрів та печатних плат від пилу |
| Контроль та аналіз списку помилок системи |
| Рентгенівська система, детектор та якість зображень: |
| Перевірка елементів детектора. Контроль вібраційного фактора на елементи |
| Планеове калібрування генератора, перевірка вихідних напруг і струмів |
| Калібрування фокальних пятен |
| Перевірка якості та лінійності зображень (калібрування за необхідністю) |
| Перевірка трубки на виникнення електричних дуг. При необхідності виконання процедури поступового нагрівання аноду для досягнення високого ступеня вакууму |

* **Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення**. В зв’язу із відсутністю офіційної статистичної інформації щодо цін на ринку на зазначену послугу, Замовником було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro і т.д.